Распределение выводов плат STM32V1 / DRV02

Название	Обозначение / на схеме	Порт/номер вывода МП	Разъем/ контакты
Концевой выключатель на штативе «Блокировка»	BLOCK	PD14(61)in	J1(1,2)
Запуск пробойника разрядного промежутка	SPINI	PD15(62)out	J1(3,4)
Интерфейс SPI Slave	SPI2SEL	PB12(51)in	J4(1,2)
	SPI2MOSI	PB15(54)in	J4(3,4)
	SPI2SCK	PB13(52)in	J4(5,6)
	SPI2MISO	PB14(53)out	J4(7,8)
	SPI2INT	PD8(55)out	J4(9,10)
Интерфейс SPI Master	SPI1SEL	PA4(29)out	J6(1,2)
	SPI1MOSI	PA7(32)out	J6(3,4)
	SPI1SCK	PA5(30)out	J6(5,6)
	SPI1MISO	PA6(31)in	J6(7,8)
	SPI1INT	PC4(33)in	J6(9,10)
Интерфейс управления реле	RCSTR	PC8(65)out	J9(1,2)
	RCDAT	PC7(64)out	J9(3,4)
	RCCLK	PC6(63)out	J9(5,6)
	RCSDA**	PC9(66)in/out	J9(8)
	RCSCL**	PA8(67)out	J9(10)
LCD/Key интерфейс	LED	PC12(80)out	J11(14)
	KEY1	PB7(93)in	J11(13)
	LCD_RS	PC10(78)out	J11(12)
	LCD_E	PC11(79)out	J11(11)
	LCD_DB0	PD0(81)out	J11(10)
	LCD_DB1	PD1(82)out	J11(9)
	LCD_DB2	PD2(83)out	J11(8)
	LCD_DB3	PD3(84)out	J11(7)
	LCD_DB4	PD4(85)out	J11(6)
	LCD_DB5	PD5(86)out	J11(5)
	LCD_DB6	PD6(87)out	J11(4)
	LCD_DB7	PD7(88)out	J11(3)
Speaker	SPK1	PB11(48)out	J18(1)
	SPK2	PB10(47)out	J18(2)
USB	VBUS	PA9(68)	J15(1)
	USBDN	PA11(70)	J15(2)
	USBDP	PA12(71)	J15(3)
Power Board Interface 1	AIN1	PC5(34)ain	J8(13)
	AIN2	PB0(35)ain	J8(11)
	AIN3	PB1(36)ain	J8(9)
	GATE1	PE7(38)out	J8(7)
	CLF1	PE8(39)in	J8(5)
	ILIM1/GATE1A	PE9(40)out	J8(6)
	GATE2	PE10(41)out	J8(3)
	ILIM2/GATE2A	PE11(42)out	J8(4)
	CLF2	PE12(43)in	J8(1)
Power Board Interface 2	AIN4	PC0(15)ain	J10(13)
	AIN5	PC1(16)ain	J10(11)
	AIN6	PC2(17)ain	J10(9)
	GATE3	PE2(1)out	J10(7)
	CLF3	PE4(3)in	J10(5)
	ILIM3/GATE3A	PE3(2)out	J10(6)
	GATE4	PE5(4)out	J10(3)
	ILIM4/GATE4A	PE6(5)out	J10(4)
	CLF4	PC13(7)in	J10(1)

** Дополнительный I2C интерфейс

Описание логики интерфейса силовых плат (Power Board Interface):
На плате установлены четыре силовых ключа и два датчика тока. Пары ключей подключены к своему датчику тока выходы которых объединены. Сигналы датчиков тока суммируются операционным усилителем и подаются на аналоговый выход.
AIN1/4 – Аналоговый вход делителя входного (первичного) напряжения. Коэффициент деления 120V / 3.1V
AIN2/5 – Аналоговый вход суммы датчиков выходного тока (60A-3.246V; 0A -0.36V)
AIN3/6 – Аналоговый вход делителя выходного напряжения. Коэффициент деления 120V / 3.1V
GATE, ILIM – сигналы управления парой силовых ключей подключенных к одному датчику тока
CLF - сигнал перегрузки датчика тока, уровень срабатывания задается переменным резистором на плате. В случае срабатывания загорается светодиод на плате и отключаются оба ключа в паре. Для сброса перегрузки необходимо выдать короткий импульс на вход ILIM.

Описание интерфейса управления реле
Сигналы RCSTR, RCDAT, RCCLK инвертируются приемником. Схема приемника состоит из сдвигового регистра, параллельного регистра и коммутационных ключей. Разрядность регистров 8 бит. Последовательность данных поступающая на вход RCDAT и тактируемая отрицательным ( с учетом инверсии) фронтом импульсов RCCLK сдвигается в сдвиговом регистре, и по срезу ( с учетом инверсии) сигнала RCSTR записываются в параллельный регистр. Параллельный регистр через коммутационные ключи управляет нагрузками. При этом с учетом инверсии 1- выключенное состояние 0 — включенное. При этом первому биту в последовательности соответствует первые два контакта разъема J1 платы коммутации.
Распределение контактов платы коммутации:
# разряда	№ Контакта
0	1,2(J1)	Газовый клапан 1
1	3,4(J1)	Газовый клапан 2
2	5,6(J1)	-
3	7,8(J1)	-
456	1,2,3,4,5,6(J2)	Управление реле коммутации выходного напряжения (150А) три ключа в параллель
7	7,8(J2)	Управление реле коммутации высокого напряжения питания пробойника (600V)

Разъем управления генератором:

Старая версия DSUB -9F 1+, 5-
Новая версия: Для D9 приборная часть F, кабель M.
(SPI) DSUB -9M 1-, 6-(2+й в шлейфе)

Шлейф (10pin)	DSUB-9M	Режим управления генератором	Режим (SPI)
1 ->	1	- Пуск Генератора	- SPI_SEL
2 ->	6,7	+ Пуск Генератора	+ SPI_SEL
3 ->	2		- SPI_MOSI
4 ->	6,7		+ SPI_MOSI
5 ->	3	- Вых Концевой выкл. Штатива (ИВС-28)	- SPI_SCK
6 ->	6,7	+ Вых Концевой выкл. Штатива (ИВС-28)	+ SPI_SCK
7 <-	4		- SPI_MISO
8 <-	8		+SPI_MISO
9 <-	5	- Концевой выкл. штатива	- SPI_INT
10 <-	9	+ Концевой выкл. штатива	+ SPI_INT

Внешние разъемы: (2РМТ22Б4Г3В1В)
Силовой кабель Генератор - Электронный блок

Разъем Генератор-Мприб - П-кабель-М - П-эл.узел

1,4 — общий, экран
2 + Uarc
3 - Uarc

Сигнальный кабель
Разъем NP 5pin

1 + Spark Initiation
2 – Spark Initiation
3 - NC
4 + Blocking Switch
5 – Blocking Switch

Кабель питания эл.узла
Разъем NP 4pin

1 + 600V
2 – 600V
3 ~ 24V
4 ~ 24V

Разъем внешнего запуска (DB-9F)

(1 + , 5 – 10ma Pulse) ???

Распределение выводов плат STM32V1 / DRV02 для GenCS09:

Power Board Interface 1	AIN1 (U in +50V)	PC5(34)ain	J8(13)
	AIN2 (I control)	PB0(35)ain	J8(11)
	AIN3 (U output )	PB1(36)ain	J8(9)
	K2	PE7(38)out	J8(7)
	K3	PE8(39)in	J8(5)
	K1	PE9(40)out	J8(6)
	K4	PE10(41)out	J8(3)
	K6	PE11(42)out	J8(4)
	K5	PE12(43)in	J8(1)
Power Board Interface 2	AIN4(U in +50V)	PC0(15)ain	J10(13)
	AIN5(I control)	PC1(16)ain	J10(11)
	AIN6(U output )	PC2(17)ain	J10(9)
	K2	PE2(1)out	J10(7)
	K3	PE4(3)in	J10(5)
	K1	PE3(2)out	J10(6)
	K4	PE5(4)out	J10(3)
	K6	PE6(5)out	J10(4)
	K5	PC13(7)in	J10(1)
Power Booster OK2	EXOUT	PD13(60)out	J2(1)
	EXIN	PD12(59)in	J2(3,4)
Power Booster OK3	POWEN	PD11(58)out	J3(1)
	POWRDY	PD10(57)in	J3(3,4)

I control – напряжение на этом входе пропорционально не току а количеству открытых ключей в активном режиме ограничения тока
K1-K6 – активный уровень «1»
K1-K4 – 8A
K5 - 3.7A
K6 – 2.4A
Если используются не все ключи 8А желательно равномерно распределять нагрузку.

Power Booster – заряд конденсатора (280V) активный уровень «0»

Распределение выводов плат STM32V2(64pin) / DRV03 для GenCS09(8bit):

Название	Обозначение / на схеме	Порт/номер вывода МП	Разъем/ контакты
Концевой выключатель на штативе «Блокировка»	BLOCK	PC15(4)in_0	J1(3,4)
Запуск пробойника разрядного промежутка	SPINI	PC0(8)out_1	J1(1,2)
Интерфейс SPI Slave	SPI1SEL	PB12(33)in_0	J2(1,2)
	SPI2MOSI	PB15(36)in_0	J2(3,4)
	SPI2SCK	PB13(34)in_0	J2(5,6)
	SPI2MISO	PB14(35)out_1	J2(7,8)
	SPI2INT	PC6(37)out_1	J2(9,10)

Интерфейс управления реле	RCSTR_1	PC9(40)out_1	J10(1,2)
	RCDAT_1	PC8(39)out_1	J10(3,4)
	RCCLK_1	PC7(38)out_1	J10(5,6)

LCD/Key интерфейс	LED	PA15(50)out_0	J13(14)
	KEY1	PC14(3)in_1	J13(13)
	LCD_RS	PC10(51)out	J13(12)
	LCD_E	PC11(52)out	J13(11)
	LCD_DB0	PC12(53)out	J13(10)
	LCD_DB1	PD2(54)out	J13(9)
	LCD_DB2	PB3(55)out	J13(8)
	LCD_DB3	PB4(56)out	J13(7)
	LCD_DB4	PB5(57)out	J13(6)
	LCD_DB5	PB6(58)out	J13(5)
	LCD_DB6	PB7(59)out	J13(4)
	LCD_DB7	PC13(2)out	J13(3)

Speaker	SPK1	PB2(28)out_1	J6

USB	USBDN	PA11(44)	J12(2)
	USBDP	PA12(45)	J12(3)

Speaker – не оставлять во включенном состоянии (сгорит динамик)
Распределение выводов плат STM32V2(64pin) / DRV03 для GenCS09(8bit) продолжение:

Power Board Interface 1	AIN3 (U in +50V)	PA1(15)ain	J8(15)
	AIN2 (I control)	PA2(16)ain	J8(13)
	AIN1 (U output )	PA3(17)ain	J8(11)
	DAC2	PA5(21)out_1	J8(10)
	DAC1	PA4(20)out_1	J8(9)
	GATE6	PC5(25)out_0	J8(8)
	GATE5	PA6(22)out_0	J8(7)
	GATE4	PB0(26)out_0	J8(6)
	GATE3	PA7(23)out_0	J8(5)
	GATE2	PB1(27)out_0	J8(4)
	GATE1	PC4(24)out_0	J8(3)

Booster1	BOOEN	PC1(9)out_1	J5(1,2)
	BOORDY	PC2(10)in_0	J5(3,4)
Pressure sensor	PSENS1	PA0(14)in_0	J7(1,2)

I control – напряжение на этом входе пропорционально не току а количеству открытых ключей в активном режиме ограничения тока
GATE1-GATE6 – активный уровень «0»
DAC1, DAC2 – активный уровень «1»
DAC1, DAC2, GATE1-4 – 8A
GATE5 – 4A
GATE6 – 2A
Если используются не все ключи 8А желательно равномерно распределять нагрузку.

Booster – заряд конденсатора (600V) BOOEN – включить, дождаться BOORDY, BOOEN выключить.

Плата Spark7 ATtiny13A

PB0 – Discharge INI out_1 ~10uS (Выход запуска разряда)
PB1 – Overcurrent protection in_0 (Индикация перегрузки зарядного ключа)
PB2 – Charge Blocking out_1 (Отключение зарядного ключа)
PB3 – Input INI in_0 (Входной сигнал запуска)
PB4 – InfoLED out_1 (Информационный светодиод)

Дополнительные интерфейсы платы STM32V2(64pin) :

I2C – J3
UART – J4
AIN1 – Аналоговый интерфейс J9
CAN-J19

Распределение контактов платы коммутации:
# разряда	№ Контакта
0	1,2(J1)	Газовый клапан 1 (0,1 в параллель)
1	3,4(J1)	Газовый клапан 1 (0,1 в параллель)
2	5,6(J1)	Газовый клапан 2 (2,3 в параллель)
3	7,8(J1)	Газовый клапан 2 (2,3 в параллель)
4	1,2(J2)	-
5	3,4(J2)	-
6	5,6(J2)	Управление реле коммутации выходного напряжения (150А)
7	7,8(J2)	Управление реле коммутации высокого напряжения питания пробойника (600V)

Разъем управления генератором:
Для D9 приборная часть F, кабель M.
(SPI) DSUB -9M 1-, 6-(2+й в шлейфе)

Шлейф (10pin)	DSUB-9M	Режим управления генератором	Режим (SPI)
1 ->	1	- Пуск Генератора	- SPI_SEL
2 ->	6	+ Пуск Генератора	+ SPI_SEL
3 ->	2		- SPI_MOSI
4 ->	76		+ SPI_MOSI
5 ->	3	- Вых Концевой выкл. Штатива (ИВС-28)	- SPI_SCK
6 ->	7	+ Вых Концевой выкл. Штатива (ИВС-28)	+ SPI_SCK
7 <-	4		- SPI_MISO
8 <-	8		+SPI_MISO
9 <-	5	- Концевой выкл. штатива	- SPI_INT
10 <-	9	+ Концевой выкл. штатива	+ SPI_INT